## Sheet1
运动医学科产品介绍参数
序号 | 项目名称 | 产品介绍参数
1 | 等速肌力 （1套） | 1、系统参数： （1）被动牵伸伸展屈曲角度：0～130⁰ （2）牵伸速度自适应动态调节范围：1～30⁰/秒 （3）牵伸速度调节幅度：≤1⁰/s （4）极限角度牵伸时间可调范围：0～60秒 （5）肌肉张力自动识别及智能处理，无需人工灵敏度调节设置 （6）输出强度自适应或可调范围：0～100%，调节精度 1% （7）等速模式不小于500Nm 力矩输出 2、等速评定及训练参数： （1）等速评定：应至少提供力矩峰值、峰值力矩角度、平均力矩峰值、运动范围、单侧屈伸肌肉比值、双侧对比差值等详细测评数据。 （2）应包括等速、等长、等张训练 （3）等速向心运动：速度：5～120⁰/秒 等速训练:可提供5～120⁰/秒角速度调节 等长、等张训练:可设置扭矩0~5级，提供增强肌力及肌肉耐力两种训练模式，同时可实时观测训练数据柱状图。 （4）应提供伸肌单向等速训练、屈肌单向等速训练等两种训练模式 3、被动模拟手法牵伸：根据患者肌张力情况，在预热区、等速区、黄金牵伸区、保持对抗区自适应调节牵伸速度及强度； 4、训练过程实时监控：牵伸角度及牵伸强度可通过对应曲线实时显示，并形成关联比较，关节实时活动范围误差≤±1⁰，关节牵伸强度误差≤1%。
2 | 关节镜摄像头(HD) （2套） | 1、集摄像系统、LED光源系统、图像录制存储系统三位一体 2、图像输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描 3、≥2个3840*2160P的HDMI输出接口，用于扩展监视器的连接，实现4K影像的二次输出 4、具有≥1个HDMI、≥1个VGA输出接口，可扩展至任意主流输出模式实现影像二次传输 5、≥5种专业手术场景，根据不同手术及镜头预设，保证最佳的视频还原 6、多种操控模式：主机按键、摄像头手柄按键、红外遥控器 7、一键自动白平衡，自动背光补偿功能 8、宽动态范围功能：自动对手术黑暗部分进行补亮，且明亮部分亮度保持不变 9、摄像主机集成白平衡、图像录制、冻结等功能，可通过遥控器、主机面板进行视频和图片的采集 10、≥1/1.8英寸 逐行扫描8M PIX CMOS传感器 11、防水等级IPX≥7 12、支持低温等离子消毒、环氧乙烷消毒、液体浸泡消毒 13、LED冷光源，功率≥30W 14、连续无级可调光源亮度，0%-100%旋转按钮调节
3 | 关节镜镜头(HD) （2套） | 1、高清关节镜，支持高温高压灭菌 2、工作直径4.0mm工作长度175mm，视向角30° 3、激光焊接工艺，密封、防雾 4、配套双阀镜鞘和配套穿刺锥
4 | 关节镜动力 （2套） | 1、系统架构内部采用模块化设计，故障率低，便于保养维护，有备份输出接口 2、工作模式间歇加载，连续运行预置空载转速500-9000 3、预置空载往复频率500-3000rpm 4、输入信号调节LCD提示，触屏、按键、脚踏、手柄按键； 5、过载保护，在堵转或者超出额定扭矩的情况下停止输出，保护病人和主机 6、进液的防护程度：内窥镜刨削主机IPX0、刨削手柄IPX7、脚踏开关IPX8 7、运行模式分类：非连续性运行（连续工作时间8分钟，间歇时间3分钟） 8、操作界面语言：中文、英文
5 | 关节镜射频 （2套） | 1.等离子主机属于三类医疗器械级别，符合国家医疗器械分类目录相关规定 2.等离子主机最大输出功率≥400w，工作温度：10-40°C 3.支持内镜下消融、切割、凝固止血功能，消融切割和凝固止血工作模式档位≥10档可调（0-9档） 4.主机兼容并智能识别脊柱、关节镜、疼痛等射频刀头，能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小 5.主机具备自动保护装置：主机内部的专利电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作 6.自动识别刀头、脚踏开关、电源线，在设备上具有相应的显示及提示 7.主机支持自动显示并控制电极刀头的工作时间，具备电极刀头工作时间提示音 8.具备电极刀头工作时间提示音，支持音量调节 9.内置定时器：主机自动设置到默认的推荐档位并启动自动定时功能，精准控制消融打孔时间 10.具备温控反馈技术：自动实时优化输出功率，确保刀头在低温下稳定且高效地工作 11.具有流量控制器接口，支持流量控制激活提示
6 | 关节镜显视屏(32寸) （2套） | 1、显示器尺寸≥32寸 2、物理分辨率≥3840x2160，屏幕比例：16:9，对比度≥1400:1 3、最高亮度≥700cd/m2 4、输入接口：2*HDMI2.0 / DVI-D / DP / VGA / SDI 5、输出接口：DVI-D / SDI