洁净工作台参数

1.气流模式：垂直层流,工作区风速：0.2-0.5m/s无极调速，调速精度0.01m/s。

**2.外形尺寸：1370\*640\*1820(mm) 工作区长度：1300\*510\*550 (mm)**

3.工作台面高度：800±10mm

4.工作区洁净度：100级 操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h）

5.工作区内部照度：≥400LX 噪声：≤58分贝，智能恒风速设计，保证风速状态稳定。

6.工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出

7.内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳

8.内带至少2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44

9.三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险

10.紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害，可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒

11.紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用

12.电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动

设备

13.底座设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位

 14.工作条件，工作环境温度：5℃-40℃；大气压强：70KPa~106KPa；电源：220V±10%，50±1HZ；