临时起搏器产品参数

*1、模式：AAI,AOO,VVI,VOO

2、基本起搏频率：30-200 ppm

3、快速心房起搏（RAP)频率：80-800 ppm

4、输出振幅：0.1-25 mA

5、脉宽：1.5 ms

6、敏感度：0.4-20 mV

7、空白期：200 ms+5/-30 ms-起搏后

120 ms+2/-30 ms-感知后

8、高度：20.27cm ±10%

9、宽度：6.68cm ±3%

10、深度：4.14cm ±4%

11、重量：499g最大值

12、电池类型：两个国际电工委员会LR6(AA)

1.5 V碱性电池（金霸王MN1500,永备E91等同等型号）

- 低电量提醒：电池电量不足指示符开始闪烁后，如果当前设置是额定值，此

- 时临时起搏器仍会至少维持起搏24小时

*14、电极类型：单极