亚低温毯帽合一治疗仪技术参数

技术参数：

- 1. 毯/帽温度控制范围：4℃—40℃，精度：±1℃；

- 2. 带升温、降温双重功能；采用加热技术和制冷双隔离系统，确保病人安全；

- 3. 最大降温速度：≥2℃/分；最大升温速度：≥2℃/分；

- 4. 体温监测：具有体表温度和体腔温度两种专用体温探头，监测范围30℃—45℃，精度：±0.1℃；可单路或双路进行体温检测；

- 5. 体温监测报警：双路体温检测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出；

- *6. 双路输出，双温控制，毯/帽可以用一个或两个同时工作；

- 7. 时间控制范围：1—99小时或长期运行，可自动计时；

- 8. 水量不足，传感器松脱等智能提示功能；

- *9. 仪器故障智能诊断，出现故障时，仪器显示屏上会提示故障代码，方便快速判断处理；

- 10. 机器内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置；

- 11. 高亮度LCD中文及图标显示，简捷明确，方便夜间及紧急情况下使用；

- 12. 标配SD卡并具有SD卡存储功能，可实时记录10年以上科研工作、医疗效果评估的治疗时间、模式等参数，方便科室内部管理；

- 13. 断电保护功能，断电后通电自动恢复设定的程序运行；

- 14. 正常工作噪声≤55分贝，噪声低；

- 15. 体积小，正面宽度≤0.30米，非常方便在病床间尤其是ICU室移动；

- 16. TPU材质毯、帽蜂窝状设计，毯帽中液体流动性好，降温快且均匀；其中冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近病人皮肤，体感舒适；

- 17. 双向快速液压接头，无液体喷溅，方便操作；

- 18. 可选配有多种不同体位冰囊，满足患者局部的冷敷治疗。