彩超采购项目技术要求

| 序号 | 设 备 名 称 | 数 量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪（具备心脏、及介入超声） | 1台 | 原装进口 |

一、设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪（具备心脏、介入功能超声）

二、数    量：一台

三、重点要求：具备心脏超声功能，具有单晶体纯净波探头技术；配备泌尿超声介入临床软件包，泌尿超声预设置，应用包括肾，膀胱和前列腺的临床应用，配备双平面探头；

四、用    途：主要用于成人心脏、介入穿刺、小儿心脏、腹部、妇产、胎儿心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

五、主要技术规格及系统概述：

5.1 主机成像系统：

5.1.1  高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度

5.1.3 具备全屏高清放大功能Max Vue显示，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”，分辨率≥1080p，(1920x1080)，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。

5.1.4 全新多波束并行发射技术，全程动态聚焦

5.1.5 脉冲优化处理技术

5.1.6 接收波束并行处理技术

5.1.7 自适应增益补偿技术

5.1.8 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

5.1.9 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

5.1.10 脉冲反向谐波成像单元；

5.1.11 彩色多普勒成像技术；

5.1.12 自适应宽频带彩色多普勒成像技术

5.1.13 彩色多普勒能量图技术；

5.1.14 方向性能量图技术

5.1.15 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

5.1.16 动态范围≥280dB

*5.1.17 数字化通道≥4700000

5.1.18 智能全程聚焦技术；

5.1.19 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

5.1.20 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转

5.1.21 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

5.1.22 实时二同步 /三同步能力；

5.1.23 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

5.1.24 内有一体化超声工作站；

5.2 二维灰阶成像单元

5.2.1  所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。

5.2.2  纯净波单晶体探头技术用于经胸心脏探头、腹部凸阵探头、

5.2.3  具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥5级）；

5.2.4    实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥9，可与全景成像、造影联用，支持所有凸阵、微凸阵和线阵、相控阵、矩阵成像探头；

5.2.5    凸阵、微凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15度；

5.2.6  一键优化TGC曲线，可实时优化二维增益、对比度、动态范围；

5.2.7  单键持续增益补偿 (AutoSCAN)；

5.2.8  LGC侧向增益补偿技术，可支持相控阵、矩阵探头，且可视可调；

5.2.9  具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量；

5.2.10  分辨率和帧频补偿可视可调，且支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头；

5.2.11超宽视野全景成像扫描技术(测量功能, 线阵和凸阵探头具备)，可与像素优化技术结合使用。

5.2.12穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。

5.2.13扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均支持此功能，且可以联合空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术

5.3 彩色多普勒血流成像单元

5.3.1具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式；

5.3.2  自适应超宽频带彩色多普勒成像技术；

5.3.3  彩色能量图及方向能量图（CPA）；

5.3.4  AutoColor单键调节血流成像参数；

5.3.5  彩色对比及实时对比显像；

5.3.6  具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

5.3.7  彩色帧频可独立调节，支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头；

5.4频谱多普勒成像单元

5.4.1 自适应Auto Doppler多普勒技术；

5.4.2 提供PW、CW、HRPW模式，高性能三同步成像；

5.4.3 实时自动多普勒测量分析，可提供参数选择≥23个参数；

5.4.4 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程；

5.4.5 频谱取样门自动追踪技术，实时追踪血管位置、角度；调整取样门角度位置；

5.4.6 智能多普勒优化技术, 实时智能调整取样容积位置、角度校正和偏转角度；

5.4.7频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择；

5.5组织多普勒成像单元

5.5.1  高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

5.5.2 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示

5.5.3 专业TDI测量软件包

5.5.4可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析

5.5.5 动态组织追踪取样

5.5.6 可同时显示32个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

5.5.7 定量曲线能自动显示主动脉及二尖瓣开放关闭时间

5.6组织谐波成像单元

5.6.1  具备滤波式谐波技术

5.6.2  脉冲反相谐波技术

5.6.3  谐波频率和基波频率同时显示

5.6.4  具备造影功能

5.7穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；

5.8扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均支持此功能，且可以联合空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术

5.9 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

5.9.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹

5.9.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

5.9.3 外周血管测量和计算功能；

5.9.4 多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算);

5.9.5 心脏功能测量与分析

5.9.6 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用。

5.10心功能定量、半定量技术

5.10.1自动二维心功能定量 (a2DQ)依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，无需手动操作，自动计算EF，ESV，EDV；

5.10.2 也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF；

*5.11 具备智能多普勒血管检查技术

5.11.1单键优化二维、多普勒图像质量

5.11.2单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

5.11.3具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像

（包括样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

5.12 超声声速自动校正技术

5.12.1针对晚孕期肥胖及困难病人

5.12.2可用于乳腺检查，并可调整级别

5.12.3专门的预置条件

5.13 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术

及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

5.14 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

5.14.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

5.14.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧；

5.14.3 具备主机硬盘图像数据存储；

5.14.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5.15 输入/输出信号：

5.15.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

5.15.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

5.16连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

5.17实时双屏显示:主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像

六、系统技术参数及要求：

6.1 系统通用功能：

6.1.1 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用

6.1.2 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

6.1.3 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

6.2 探头规格

6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz

6.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

6.2.3 类型：线阵、凸阵、机械容积

6.2.4 可配纯净波单晶体探头种类≥5只

6.2.5  电子线阵探头有效阵元数≥256

电子凸阵探头有效阵元数≥192

电子相控阵探头有效阵元数≥80

*6.2.6探头配置要求：（4把）

腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）要求为单晶体纯净波探头；

血管/小器官线阵探头（4.0-18.0MHz）要求为单晶体纯净波探头；

心脏相控阵探头（1.0-5MHz）要求为单晶体纯净波探头；

双平面凸阵探头（5.0-10.0MHz） 要求配备穿刺架一个；

6.2.7 探头视野≥100度

6.2.8 扫描深度40cm

6.2.9 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

6.2.10 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

6.3 二维显像主要参数：

6.3.1 扫描线：每帧线密度≥320超声线

6.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；

6.3.3 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

6.3.4 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

6.3.5 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

6.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

6.3.7 接收超声信号系统动态范围≥280dB，

6.3.8 二维灰阶成像  256 灰阶。

6.4 频谱多普勒：

6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

6.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz

电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

6.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

6.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

6.4.5 最低测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号)；

6.4.6 Doppler及M型电影回放：48 秒；

6.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

*6.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

6.4.9 零位移动： 9 级；

6.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

6.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

6.5 彩色多普勒：

6.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

6.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率  10 帧/秒；

6.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

6.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

6.5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

6.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

6.6 超声功率输出调节：

6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.6.2 输出功率选择分级可调

6.7 记录装置：

6.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以

AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

6.7.2 主机硬盘容量≥500G

6.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

6.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输

6.8 技术手册：中文操作手

6.9整机保修3年，支持与院内PACS网络系统连接