空气波压力治疗仪招标参数

技术参数：

- 台式机型,可同时使用两个四腔气囊。

- ★4.3寸彩色触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。

- 时间设定功能时间范围为0～60分钟，步长1min。

- 充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。

- 治疗仪压力范围：5～25kPa可调。

- 极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。

- 过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。

- ★手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。

- 连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。

- 工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。

- 本产品取得计算机软件著作权。

- 净重：13.7kg ，尺寸：379mm*344mm*237mm。

- 整机质保三年。