电脑中频治疗仪(透热)招标参数

一，【主要技术参数】

中频载波频率:2kHz-6KHz

低频调制频率:1-150Hz

调制波形:方波,尖波,三角波,锯齿波,指数波,正弦波及等幅波

调制幅度:100%,90%，75%,60%，50%,40%，33%，15%

最大输出电流:0-100mA

输出电流稳定度:小于等于5%

调制方式:连续调制,断续调制,间歇凋制,变频调制

输出电流调节方式:按键递增递减

输出通道:单通道

工作电压/使用环境:交流220V/温度5-40度,相对温度80%

透热部分

输入功率:小于等于45VA

安全分类:I类BF型

熔断器:0.5A,5*20(两个)

定时:20mh

输出峰值电流:小于等于600mA

电极板温度范围:40-60度

二，整机质保三年。

三、标准配置:

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | 电极板107*72/热 | 2片 |
| 4 | 电极板82*55/热 | 2片 |
| 5 | 绑带 | 2条 |
| 6 | 说明书 | 1本 |
| 7 | 合格证 | 1张 |
| 8 | 保修卡 | 1张 |