磁振热治疗仪招标参数

1、单通道台式机型,标配颈肩温热导子；

2、★3.5寸彩色液晶显示屏；

3、磁场强度：0～38mT；

4、振动频率：50Hz±1Hz；

5、★具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）；

模式 1：工作周期为 1s，频率 1Hz，占空比 10%；

模式 2：工作周期为 2s，频率 0.5Hz，占空比 10%；

模式 3：工作周期为 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%；

模式 4：工作周期为 3s，频率 0.33Hz，占空比 13.33%；

模式 5：工作周期为 4s，频率 0.25Hz，占空比 25%；

模式 6：工作周期为 5s，2 种脉冲交替，

第一种：频率 0.71Hz，占空比 29%，

第二种：频率 0.28Hz，占空比 11%；

6、★加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃；

7、超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过 60℃；

8、时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% ；

9、连续工作时间：＞8h；

10、注册资金：≥1050万；

11、本产品取得计算机软件著作权；

12、电源参数:AC 220V±10%，50Hz±2%；

13、磁体数量及物理尺寸：热磁振子数量： 8 个；

尺寸：（长×宽×高） 88mm*63mm*19mm；
14、至少提供一项专利；

15、设备净重：9.7kg；

尺寸：440*360*229mm。

16、整机质保3年。