名 称：免疫发光仪

采购产品：有国家CFDA医疗器械注册证

主要技术指标参数：

1. 适用项目

早、中孕期产前筛查母血清相关指标的检测分析

2. 仪器功能

- 采用时间分辨荧光免疫技术，具有波长分辨和时间分辨的特点，可消除背景荧光影响，使实验结果具备更强特异性和灵敏度，保证产前筛查质量。有配套试剂盒定量检测与产前筛查相关的各项血清学指标，如甲胎蛋白、游离β绒毛膜促性腺激素、游离雌三醇、妊娠相关血浆蛋白A、胎盘生长因子等；

- 设备有国家CFDA产品注册证，同时具备FDA注册证或CE认证；

- 仪器为全自动操作，可一次装载多个样本或每个样本就绪时即时逐个装载，随机访问，高速、灵活，OSCAR（一站式风险评估诊所）模式理想选择。

- 每小时不低于40次测试，每次测试30分钟以内，允许急诊样本插入，能自动对待测样品进行5-100倍稀释。

- 节省实验室空间，台式仪器、占地面积小；

- 低样本量检测，单个样本量不超过15微升，以提高质控品利用率。

- PAPPA、Free-βhCG、AFP、uE3等所有早孕及中孕期产筛相关实验的样本均无需稀释。

- 加样探针具有液面检测功能，凝血、气泡自动识别功能。

- 具有样品、试剂及反应笔条形码自动识别系统， 全程条形码对号。

- 可适应试管高度为50 -100mm、试管外径10 -17mm的原试管上机，1.5mL的Eppendorf管上机和2.0mL的NEQAS管上机。

- 能使用条形码识别和监控试剂组分状况和余量，确保每种试剂在规定的温度、湿度反应条件下和有效期内使用。

- 具有专用的质控模块。

3. 体系服务及项目运行质量保证

- 检测性能：仪器检测符合产前筛查国家规范，相关检测指标批内CV≤3%；批间CV≤5% 。

- 设备检测结果与产前筛查风险评估软件无缝对接，能够进行早中孕序贯筛查方案的风险评估。

- 设备无缝对接本实验室现有产筛管理软件，以便进行全流程质量控制，包括采血点网络化开单、报告及管理，全流程质控数据及MoM值中位数实时监测，诊断随访管理等。

- 所投产品与采购人现有的数据与质控管理系统无缝对接，以便进行室内质控管理、实验数据分析和产筛18项质量指标管理。

- 投标人需有能力提供与产前筛查业务相关的完整技术服务，在省内为5家以上产前诊断中心用户长期提供产前筛查项目服务。

- 能够提供第三方质控品，参与省内室内质控室间比对项目。

- 能够提供本省5万产筛数据分析报告，并提供可参考的本地化中位数方程，能提供产筛数据分析服务，并有专业人员现场协助进行数据分析解读、实验改进建议及持续跟踪，必要时进行中位数调整。

- 具有完善的技术应用服务、维修售后服务、软件应用服务，24h电话响应，若使用科室提出上门要求，48h内到达现场提供技术服务，保证项目顺利高质开展。