## Sheet1
输血科设备询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数
1 | 显微镜 | 1.观察头：双目观察筒，镜筒倾角为30°,瞳间距48-75mm，眼点调整:377.8-427.7mm 2.目镜：视场数F.N.20(防霉处理 ) 3.物镜：平场消色差 4xN.A.0.1.W.D.27.8mm 10xN.A.0.25 W.D.8.0mm 40xN.A.0.65 W.D.0.6mm 100xN.A.1.25 W.D.0.13mm 4.调焦：载物台垂直运动，粗调行程每一为15mm，微调最小距离2.5微米 5.聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径1.25(浸油式)，内装式孔径光阑 6.粗调范围：48-75mm
2 | 血小板振荡保存箱 | 1.门体：采用立式单门设计，自关门设计，开门角度大于90度时悬停，方便存取操作。 2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在22±1℃范围内，控温精度0.1°C。 3.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 4.半导体：采用半导体控温技术，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高功率，快速降温，稳定运行时低功率，箱内温度均匀性更好。 5.振荡电机：进口电机，高效节能，低噪音，高可靠性，使用寿命长。 6.噪声低，声压级≤55dB（A）。 7.有效容积≥149L，可存放≥8层，机采血小板（200mm*170mm）存放数量≥32袋。 8.产品具有医疗器械注册证。
3 | 恒温循环解冻箱 | 1.循环能力：≥40kg/min 2.控温范围：室温~60℃ 3.控温精度：±0.1℃ 4.加热功率：≥3600W 5.化浆量：≥28袋/次(冰冻血浆:50-200ml/袋) 6.解冻时间：8~10min 7.溯源系统:能实时记录存储融浆过程的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录。 8、配备双循环系统。
4 | 生物安全柜 | 1.产品生物安全分类：A2型， 2.气流模式：内循环 3.下降气流流速(m/s)：0.35+0.025 4.流入气流流速(m/s)：0.53+0.025 5.过滤效率：过滤器采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 6.具有报警功能：玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警。 7、脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降;
5 | 血液低温操作台 | 1.箱体材料：喷塑彩色钢板(白灰) 2.台面材料：优质304不锈钢 3.隔热材料：聚氨酯整体发泡 4.冷却器：翅片铜管式强制风冷循环 5.冷凝器：翅片铜管式 6.压缩机：进口压缩机(两台)，一台压缩机出现问题时另外一台可以继续工作保证使用安全。 7.冷媒：R134A 8.输出功率：500W 9.冷藏温度：2-8℃(可调) 10.采用微电脑控制系统和内循环风道，控温精度高。
6 | 低速离心机1 | 1.最高转速：≥4000rpm 2.最大相对离心力:≥3000×g 3.转子容量：≥80（带脱帽器） 4.转速精度:±30rpm 5.噪音: <65dB（A） 6.定时范围:1min~99h59min59s 7.具有多组程序记忆功能
7 | 低速离心机2 | 1.最高转速：≥4000rpm 2.最大相对离心力:≥3030×g 3.转子容量：24 4.转速精度:±30rpm 5.噪音: <65dB（A） 6.定时范围:1min~99h59min59s 7.具有多组程序记忆功能
8 | 血液冷藏箱 | 1、外观：立式单门设计，有效容积≥629L。 2、温度：微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1℃。 3、压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性更好。 4、噪声低于国家标准，声压级≤40dB（A）。 5、不锈钢内胆设计，防腐可靠。 6、箱内≥6个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。 7、防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。 8、配备≥5个抽屉和塑料一体成型血袋筐≥15个。 9、产品具有医疗器械注册证。 10、标配物联模块
9 | 高压灭菌器 | 1、控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的PLC，采用高速处理器芯片，可实现高速运算处理 2、注水排水方式：自动注水、自动排水 3、开关门方式：手动平移式密封门 ▲4、灭菌室容积：≥80升 5、灭菌时间设定：0—99min,灭菌结束发出声音信号 6、门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成 7、设计压力： -0.1～0.28Mpa 8、压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开 9、安全保护装置：具有超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置和过流保护装置 10、界面显示：液晶显示屏，可显示温度、报警信息、支持多语言切换 11、延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～160小时
10 | 超净工作台 | 1、外部尺寸：长度≥1800mm 2、气流流速：0.30～0.45m/s； 3、前窗玻璃最大开口高度：400mm； 4、噪音≤65dB(A)； 5、产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 6、洁净等级：ISO5级（ISO Class5）； 7、过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%； 8、具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质； 9、操作前窗7°倾角设计，符合人体工程学原理； 10、具有医疗器械注册证。
11 | 纯水机 | 1、进水水源：市政自来水,电导率<400us/cm ,水压: 0.1-0.4MPa ,水温: 5-45°C 2、产水量：≥100L/H 3、取水速度：3-5L/min 4、产水指标：电阻率：18.2MΩ.cm@25℃（在线监测）；重金属(mg/l)<0.01；细菌去除率＞99.6%；总有机碳（TOC）＜10ppb；微颗粒物:(＞0.2um)<1个/ml。 5、电源/功率：220V/50Hz 60-120W 6、设备具有进水/进膜压力、水质、水温、运行状态在线监测，LCD液晶大屏实时在线显示，可直观设备一切状况 7、设备具有连续不间断制水时间过长保护功能，防止设备耗材更换不及时、操作时间过长导致配件提前老化 8、整体设备集成化设计，占地面积小，外观简单大气。更方便的安装、使用、维护 9、若自来水水压临近启动点波动过大频繁启动，设备设有程序触摸按键应急启动，同时设有备用触摸按键 10、设备满足各型生化仪配套及其它检验室分析用水、医学实验用水；水质完全符合中国实验室用水规格GB6682-2000标准
12 | 冷链系统（血液监控） | 1.配备2台智能电视，屏幕尺寸≥55英寸，支持壁挂安装。 2.采用B\S架构，用户无需安装客户端，可在同一网段内通过浏览器登录访问系统。 3.软件架构具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。 4.支持多种数据源配置，包含静态数据、动态请求、接口配置及自定义数据库源。 5.支持各类柱状图、折线图、散点图、饼图、地图、热力图等图表样式，并支持各类基础图表自定义显示 6.支持各类文本样式、控件样式及组件，支持词云、视频、图片、远程网站等展示方式。 7.支持接入并显示第三方数据，如血液储存设备、输血管理系统、采供血系统、his系统等系统数据， 8.可集中展示血液制品的数量、品类、效期、温度、库存、发血、预警等信息。 9.配备≥10个温度采集器，支持4G网络连接。 10.单台采集器最多可检测1路超低温度点或1路温湿度点，并支持1路门开关检测 11.具有本地声光报警功能，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池 电量低报警。 12.板载存储芯片可存储4000条以上数据，可实现断点续传。
13 | UPS电源 | 一、UPS主机： 1、功率因数为：≥0.9 （提供第三方带CNAS实验室出具的检测报告） 2、整机效率：整机效率≥90% 3、旁路逆变转换时间：输入电压为额定值、输出为50%额定阻性负载， 正常工作方式与旁路工作相互转换时间应： I＜lms(额定输出容量＞10kVA) ＜lms(额定输出容量≤10kVA) 二、蓄电池参数： 1、设计使用寿命≥8年（提供彩页证明） 2、大电流放电：以30I放电3min,极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。（提供第三方带CNAS实验室出具的检测报告） 3、密封反应效率：应大于99%（提供第三方报告） 4、过度放电：30天过度放电结束后，容量恢复值应≥90%
14 | 低温冰箱 （-20℃~-40℃） | 1、温度范围-20℃～-40℃可调节，有效容积≥400L； 2、后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度24小时以上； 3、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g； 4、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 5、进口品牌风机，高效制冷，使用寿命更长； 6、设定-40℃的特性点温度均匀性≤±3℃，全温区温度均匀性≤±5℃； 7、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能； 8、产品具有医疗器械注册证； 9、制造商具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书。 10、配备WIFI物联模块，支持通过手机APP程序远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。
15 | 超低温冰箱 （-80℃） | 1、温度范围：-40℃～-86℃，控温精度0.1℃； 2、箱内有效容积≥100L； 3、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 4、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g； 5、进口品牌压缩机，整机稳定运行功率≤680W; 6、箱内温度均匀性要求，25℃环温，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥10点测试，温度均匀性≤±4℃；提供国家级第三方检测报告； 7、25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，大于120min； 8、配备≥2个不锈钢内门，易于清洗清洁消毒，开外门时挡住冷量流失，保温效果好； 9、产品具有医疗器械注册证； 10、配备智慧物联模块，支持通过手机APP程序远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。
16 | 试剂标本保存箱 | 1、采用立式设计，有效容积≥1000L。 2、箱内温度范围3～7℃，数码管温度显示，显示精度0.1℃。 3、风冷设计，箱内温度均匀度≤±1℃。 4、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 5、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。 6、配备变频压缩机，12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音≤37dB。 7、配备后备电池，断电后报警并继续显示箱内温度时间≥24小时。 8、采用7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证温控的准确性。 9、标配WIFI物联模块，支持通过手机APP程序远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。 10、产品具备医疗器械注册证。