## Sheet1
病理科设备询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注
1 | 石蜡包埋机 | 1. 采用防隔热扶手设计，高度≥14mm，宽度≥47mm，降低疲劳、有效隔热、防止烫伤，并防止组织滑落。 2. 可拆式加热镊子架≥ 6 个位点，可两侧进行操作。 3. 速冷点面积 ≥6.5cm 6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋。 4. 石蜡槽容量≥4L；石蜡槽、工作台面与内置预热槽的温度可设置范围50℃-75℃，精度1℃。 5. 包埋盒加热槽与模具加热槽可拆卸，槽容量≥150个包埋盒及≥500个包埋模具。 6. 分体式独立冷台，独立冷台可以任意放置在包埋机热台两侧，也可置于切片机旁用作切片前样本预冷。 7. 冷台采用环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在 -6 °C。 8. 制冷表面大，可容≥60 个蜡块。
2 | 半自动石蜡切片机 | 1. 切片厚度范围0.5-100μm， 修块厚度范围：1-600µm。 2.. 切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式。 3.垂直样品行程：70±1mm；粗进速度：三种粗进速度可调，300μm/s，800μm/s和1800μm/s。 4. 样品回缩：样品回缩值5-100μm，可随时开启或关闭回缩功能。 5. 最大样品尺寸：除可切大尺寸55 x 50 x 30 mm 外，还可切片样品尺寸68×48×15mm 。
3 | 包埋盒激光打码机 | 1.激光原理：采用对物质分子的分离技术，对包埋盒表面无灼烧、不产生加热或变形。 2.扫码效果：用蜡块批量扫描仪和扫码枪1秒内识别其二维码，并提供证明材料。 3.打印兼容性：可打印含激光粉和不含激光粉包埋盒；同时可打印带盖和不带盖包埋盒。 4.打印附着力：耐腐蚀、耐摩擦，可提供第三方检测机构附着力测试报告。 5.内置收集器：采用内置一体化抽屉式包埋盒出料收集器，可移动替换式托盘，每个托盘可收集150个包埋盒，带盖和不带盖包埋盒可共用于一个托盘 6.收集方式：可连续不间断打印150个包埋盒，按顺序直立排列，托盘料满后可以直接更换托盘循环使用； 7.双复位开关:出料收集器复位开关;后置设备复位开关。 | 电脑一套（Win 10操作系统） | 卖家需负责与病理系统对接费用
4 | 载玻片激光打码机 | 1、激光器：4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率:25±1kHz，输出功率＜2W。 2、收集装置：采用弹珠式卡位、不锈钢材质可抽拔出料收集盒，收集盒装置中托料机构为弹性自动升降机构,且具有感应装置。 3、软件个性化：软件具有著作权证书，可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能。 4、软件兼容性：全中文界面，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。 5、净化系统：采用通过UL认证的化学滤料为核心配件的空气净化系统，去除异味和过滤灰尘，非活性碳净化装置，前置有低噪音值风机用于收集异味和粉尘，机身外侧后置滤料收集盒为弹珠定位可插拔式装置。 | 电脑一套（Win 10操作系统） | 卖家需负责与病理系统对接费用
5 | 全自动染色封片一体机 | 1、4分钟内完成染色和盖片过程，自动染色后自动盖片，无需技术人员介入。 2、站点数量≥24个，包括上载站点1个，下载站点1个，水洗站点4个（可设为试剂缸），烤缸2个。 3、具有智能恒温功能试剂站点≥4个，温度范围为室温至90℃可调。 4、可编辑程序数量≥200套，可设程序步骤≥100步。每个步骤设置时间：1秒—23时59分59秒。 5、试剂缸容积：≤150ml，节约试剂。 6、玻片架容量：≤6片/架。 7、盖片速度：≥700片/小时。 |  | 适用于快速切片染色
6 | 数字切片扫描仪 | 1.加载数量：单次可加载切片数≥5张； 2.物镜：配置高端物镜，数值孔径≥0.75； 3.扫描方式：配置行频≥30KHz的线阵扫描相机，保证扫描连续性和最小图像拼接次数； 4.明场扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤25s； 5.扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素； |  | 卖家需负责与病理系统对接费用