## 杂交手术室设备核心参数
杂交手术室设备询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求
1 | DSA（血管机） | 1、首选悬吊型C型臂 2、平板尺寸≥30x38cm 3、球管热容量≥6.4M；散热率≥21000W 4、球管最厚1.0mm铜滤片 5、平板灰阶分辨率≥16bit 6、空间分辨率≥3.25lp/mm，像素尺寸≥154μm 7、手术间显示屏数量≥4块，显示屏尺寸≥27寸；控制室工作台显示屏≥3块，尺寸≥24寸 8、机架扫描成像角度≥240° 9、具备低剂量和微剂量成像系统 10、具备极速三维成像功能和类CT功能 | 高压注射器（1套） 铅衣（≥5套） 牵开器（神经外科使用） 头架（神经外科使用） 商务要求： 验收合格后整机原厂保修不少于1年。需要提供原厂保修承诺，并保证10年以上的备件供应。 配备彩超（能做浅表血管彩超，血管外科要求）
2 | 滑轨CT | ▲探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度：≥19.2mm ▲扫描层厚：≤0.6mm ▲滑轨CT运动速度：≥120mm/s ▲球管阳极热容量：≥7.3 MHU ▲高压发生器功率：≥80KW ▲空间分辨率≥17.4 lp/cm ▲低密度分辨率：≤5mm@0.3%≤13.1mGy ▲具备CT灌注功能，提供动、静脉检测曲线 ▲具备脑灌注功能，提供CBF/CBV/MTT等参数均可量化为数值 ▲具备肿瘤灌注功能，提供专门用于肿瘤灌注的功能包，包括脑肿瘤和体部肿瘤 ▲具备体部灌注功能，提供CBF/CBV/MTT等参数均可量化为数值 ▲心脏成像时间分辨率 ：25毫秒 | 手术室全景摄像头
3 | 手术床 | ▲ 1、床板采用碳纤维材料制成，具有高透射性、低X射线吸收系数，能够确保在介入手术中提供清晰的成像效果，同时减少患者和医护人员的辐射暴露 ▲ 2、电动台面升降的行程≥360mm、头脚倾≥20°、左右倾≥15°、水平纵向头脚拉长≥75cm、横向移动≥12.5cm，满足手术中对病人体位的要求。 ▲ 3、 具有足够的承重能力，以安全支撑病人的重量。最大承重在200kg以上 4、 床面尺寸：床面宽度大于520mm，长度大于2200mm ▲ 手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，厚度为≥75mm。提供舒适的躺卧体验，减少长时间躺卧可能产生的疲劳，减少皮肤压力性损伤几率 5、 手术床升降距离≥450mm，且最低台面≤600mm ▲ 6、 床面旋转可达到≥270° 7、 有床旁操作模块，可以控制手术床的运动，有紧急制动开关 ▲ 8、 兼容性：固定安装，能与血管造影X射线机配合使用，以满足不同手术的需求，与DSA联动。 ▲ 9、 能满足神经外科、心脏血管外科手术需求