## Sheet1
麻醉科设备询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注
1 | 转运呼吸机 | 适用范围‌：适用于成人、小儿和新生儿，提供通气辅助及呼吸生命支持。 呼吸模式‌：包括辅助/控制通气(A/C)、同步间歇性强制通气(SIMV)、自主呼吸(SPONT)、双水平气道正压通气等模式。 通气参数设置‌： 潮气量(Tidal Volume, VT)：30 ~ 2000ml，已作呼吸管道顺应性补偿和自动校正。 吸气压力(PI)：5 ~ 80 cmH2O 支持压力(PSUPP)：0 ~ 50 cmH2O 呼气末正压(PEEP)：0,3 ~ 20 cmH2O 呼吸频率(Respiratory Rate, f)：1 ~ 80/min 吸气时间(Inspiratory Time, TI)：0.2 ~ 5.0s 吸气流速(Flow)：自动(2.0~180LPM) 电池和电源‌：内置可充电电池，充满电后使用时间≥24小时 吸气安全阀组件可拆卸并高温高压蒸汽消毒，防止交叉感染。
2 | 呼吸机 | 1.适用范围‌：适用于成人、小儿和新生儿，提供通气辅助及呼吸生命支持。 2.呼吸模式‌：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。 3.通气参数设置： 潮气量(Tidal Volume, VT)：30 ~ 2000ml，已作呼吸管道顺应性补偿和自动校正。 吸气压力(PI)：5 ~ 80 cmH2O 支持压力(PSUPP)：0 ~ 50 cmH2O 呼气末正压(PEEP)：0,3 ~ 20 cmH2O 呼吸频率(Respiratory Rate, f)：1 ~ 80/min 吸气时间(Inspiratory Time, TI)：0.2 ~ 5.0s 吸气流速(Flow)：自动(2.0~180LPM) 4.内置可充电电池，充满电后使用时间≥24小时； 5.吸气安全阀组件可拆卸并高温高压蒸汽消毒，防止交叉感染。 6.其他功能：具备智能吸痰功能、氧疗功能、数据导出功能等。
3 | 监护仪 | 1 基本配置： 1.1、模块化、插件式高端监护仪 1.2、配备触摸屏操作，可支持鼠标、键盘、条码扫描枪、遥控器等其他多种操作方式； 2 监测参数： 心电（ECG）呼吸（RESP）无创血压（NIBP）血氧饱和度（SpO2）脉搏（HR）双体温（TEMP）带呼吸末二氧化碳（ETCO2） 双有创监测（带监测线）呼吸力学麻醉气体
4 | 快速加温加压系统 | 1、液体要求：软袋硬瓶都适用； 2、输注速度：输注速度范围为10-750ml/min； 3、温度显示：能显示输出液体实际温度； 4、具备气泡自动排除功能； 5、具备气泡报警功能； 6、具备液体流尽探测报警和空气探测报警机制，确保输注安全； 7、具备管路压力探测器并有压力报警，时刻监测管路内液体的压力，当管路内压力超过安全值时，立即停止输注并伴有报警提示； 8、具备高温报警及自动停止输注机制，对液体温度动态控制，加温更加安全； 9、整机质保五年或终身，售后24小时到达现场。
5 | 麻醉系统 | 1、麻醉机的功能不得低于岳阳中心医院麻醉科目前使用的最新麻醉机功能（工作站除外）。 2、氧电池标配免维护的顺磁氧电池。 3、麻醉机的后备电池时间工作90分钟以上，显示屏大于15英寸触摸屏。 4、全电子流量计，带5种麻醉气体检测、呼吸末二氧化碳监测、肺功能监测、肌松监测、体外循环模式。 5、双罐位，标配七氟醚，双氧流量计。 6、回路水汽处理系统和废气排放系统 7、负责与现有手麻系统无缝对接好，装机即可使用。 8、通气模式：PCV、VCV、电子PEEP、SIMV、PSV等，配置只能增加。 9、以上均为标配，整机质保五年。
6 | ACT仪 | 1.具有多项测试能力（提供证明） 可以使用一系列具有不同敏感度的ACT测试管监测肝素抗凝状态。有大范围激活凝血时间(HR-ACT)，小范围激活凝血时间(LR-ACT)，肝素酶测试(HTC)，再钙化激活凝血时间(RACT)，这些测试都可以快速、可靠、便捷地在ACT Plus仪器上进行。含肝素酶的HR-ACT测试管能够在有肝素存在的情况下获得病人的基础值，确认肝素中和程度，并可以在手术前后测定肝素情况。 2. 通过测量血液粘度变化来探测凝血状态能快速得到结果使您可以迅速调节抗凝冶疗剂量； 3.采用双试管对照测量方式，测试使结果更具有可信度 4.每次测试仅需要小于1ml血液，该设备更适用于血容量小的病人； 5.试剂可常温长期保存。 6.以上为标配，整机质保五年，终身售后。
7 | 除颤仪 | 1.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。 2.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 4.可配置体内除颤手柄 5.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 6.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 8.除颤充电迅速 9.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 10.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。 11.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 12.可选配心脏直接除颤的勺电极。
8 | 注射泵 | 1.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器 2.≥9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、级联模式 3.速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增） 4.预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增） 5.注射总量显示范围：0-99999.99ml 6.注射精度: ≤±2% 机械精度≤±1% 7.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO 8.阻塞级别：225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态 9. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作