## Sheet1
重症医学科设备询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注（分包）
1 | 呼吸机(带跨肺压) | 1.潮气量：20ml—4000ml 2.呼吸频率：1—100/min 3.吸气流速：6—180L/min 4.SIMV频率：1—60/min 5.吸呼比：4:1—1:10 6.最大峰值流速：180L/min 7.吸气压力：1—100 cmH2O 8.压力支持：0—100cmH2O 9.PEEP：0—50 cmH2O 10.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF 11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 12.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85% | 与现有重症系统无缝对接
2 | 支气管镜 | 操作手柄：1.景深：3-150mm；视场角≥120°；软镜工作软管有效长度≥600mm； 2.软镜插入管外径≤5.2mm，插入管内径≥2.8mm： 3.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°； 4.成像分辨率：不低于11线对/毫米。 电子内窥镜图像处理器：1.显示功能：高清显示器，分辨率为1280*800，自带10.1"电容触摸屏，屏幕可以放大3倍；光源亮度分5级 2.系统内置8G内存，可持续录制视频120分钟； 3.电池工作时间≥240分钟。 | 无
3 | 支气管镜清洗机 | 1.清洗消毒槽容积小于9L；槽内配备≥3个全管道灌流口，温控范围15℃-45℃，≤5°排水口倾斜设计； 2.清洗酶和酒精存储箱的容积≥2.5L； 3.消毒机的消毒液存储箱的容积≥12L； 4.配备≤0.2μ的空气过滤芯； 5.机器符合人体工程学设计，宽度≤600×深度≤600×高度≤880（mm）。 | 无
4 | 内镜储藏消毒柜 | 1.储镜柜储藏容积：（双门）4-6条内镜，（单门）2-3条内镜； 2.储镜柜尺寸：≤210*50*120cm（双门）、≤210*50*60（单门）； 3.紫外线波长为253.7NM左右； 4.温湿度控制范围：-10℃~60℃（温度）、≤95%RH（湿度） | 无
5 | 心肺复苏仪 | 1、按压频率：100-120次/分，可自行调节； 2、运行模式：按压与机械通气比：30:2，连续按压和CCV； 3、潮气量：200-1000ml范围内，以100ml为一档递增； 4、欠压报警：电池电压低于28V±0.5V时报警； | 无
6 | 转运呼吸机 | 1.潮气量：20ml—2000ml 2.吸气压力：1—60 cmH2O 3.呼气末正压：0—50 cmH2O 4.吸入氧浓度：21—100% 5.吸气时间：0.1—10s 6.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF 7.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 8.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85% 9.氧疗流量：2—80L/min | 与现有重症系统无缝对接
7 | 床旁彩超机 | 1.B型成像≥256灰阶 2.发射声束聚焦：≥8段 3.回放重现：灰阶图像回放≥5000帧、回放时间≥60秒 4.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥20种，减少常用所需的外部调节及组合调节 5.增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段 6.超声系统最大探查深度≥33 cm 7.系统动态范围≥261 dB；可视可调动态范围36-96dB 8.凸阵探头最大视角，18 cm深度时，帧频≥40帧；相控阵探头90°视角，18 cm深度时，帧频≥60帧 | 与现有重症系统无缝对接
8 | 远红外组织氧监测仪 | 1.脑组织血氧饱和度显示范围：0～99.9%，测量范围： 20% ～ 90%； 2.THI测量范围及精度：0～3.0； 3.探测光源：三种波长的LED,算法：空间分辨算法（SRS）； 4.探头发光峰值波长范围，符合：760±20nm、810±20nm、850±20nm； 5.数据刷新频率：2秒/次； 6.具备硅胶材质的可重复使用探头（脑氧2通道*5套、组织氧2通道*2套），使用次数不低于200次。 | 与现有重症系统无缝对接