## Sheet1
电生理科设备询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注
1 | 心电图 | 1 导 联 标准12导联，Cabrera导联,。12道同步记录。 2 定标电压 1MV，允差±0.1%。 3 记录方式 手动记录、自动记录、心律不齐延长记录，回顾记录、冻结记录、 导联保持记录、间隔记录、定时记录、拷贝记录、压缩记录等方式。 4 记录速度 5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，允差±1% 5 心脏示意图 （1）心脏整体示意图（2）心脏正面示意图，图解从前方看心脏的正面部分（3）心脏上方截面图，图解从上方看心脏的横截面部分，解释表面视图状 态， 表示出后壁的状态 6 回顾记录 具有采集前8~12秒波形、数据并进行记录的回顾功能，用于捕捉瞬时 异常的心电波形、数据 7 适用标准 符合GB 9706.1-2007，GB 10793-2000，GB/T 14710-2009，YY 0505-2012，YY 1139-2013，YY 0782-2010，JJG 1041-2008等相关标准
2 | 胎儿心电图 | 1.放大器：一路母体心电放大器，三路母胎心电放大器 2.输入电阻：信号电极对地之间的阻抗不小于2.5MΩ 3.灵敏度 1mm/mV 、2mm/mV 、5mm/mV 、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV、60mm/mV、80mm/mV、100mm/mV、200mm/mV、400mm/mV、600mm/mV、800mm/mV，转换误差范围±5％ 4.幅频特性：以10Hz幅度为基准，1Hz～60Hz+0.4dB -3.0dB 5.共模抑制比 >110dB 6.基线漂移≤1mm
3 | 肌电图 | 一、放大器 1.通道数：≥6通道 2. 阻抗测量：所有输入的电极及地电极都可检测 93. 输入阻抗>4800MW 二、声音刺激器 最大Click声强：125～140dB（SPL 峰值）；最大白噪声强：105～115dB（SPL峰值）； 1. 黑白翻转变化的棋盘格图像显示器； 2. 分别给与左、右和双眼刺激的LED闪光器； 3. LED闪光器照度：20Lux～55Lux（10cm距离，直射）。
5 | 液晶超大屏幕 | 1.像素点间距：1.2mm；像素构成:1R1G1B； 2.物理密度：640000Dots/㎡； 3.单元板分辨率：256*128=32768Dots； 4.输入电压(直流)：4.5±0.1V 5.亮度：≥450cd/㎡；亮度均匀性：＞0.95 6.使用寿命：≥10万小时；平均无故障时间：≥1万小时 7.亮度调节：256级手动/自动 8.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示。