## Sheet1
检验科设备询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注（分包）
1 | 全自动生化免疫流水线（进口） | 1、流水线应包含批量倾倒装载进样单元、离心单元、去盖单元、分杯单元、分类单元、样本传输轨道系统、信息管理系统、通过轨道传输系统连接标本后处理系统及生化分析系统和化学发光免疫分析系统。 2、样本前处理系统 2.1、拥有独立的样本进样以及出样区域，兼容多种厂家的架子/容器，支持用户自定义样本出样区域，可以满足科室对特殊样本处理及线下样本分选的需求。 2.2、具有标本血清质量及血清量检测功能， 2.3、可同时采用倾倒式批量进样及架式进样，进样单元综合处理速度≥1000管/小时，进样单元数量≥2台。 2.4、轨道系统传输速度≥3000管/小时，标本运行方式为单管运输或架式运输。 2.5、流水线上离心总速度≥1800管/小时，且离心机台数≥4台，具有智能自动平衡功能 3、后处理系统 3.1、独立的样本存储单元，存储单元容量≥25000个样品，流水线上样本，通过轨道系统自动存储。 3.2、样本后处理系统样本存储速度≥800样本/小时。 4、全自动生化分析系统 总比色法速度≥8000测试/小时，电解质单模块钾、钠、氯三项测试速度≥900测试/小时/台。 5、免疫分析模块必要技术参数要求 单个免疫模块测试速度≥300测试/小时，总测试速度≥1200测试/小时。 | 配套LIS电脑
2 | 全自动生化免疫流水线（国产） | 1、流水线系统整体要求： 1.1、所投设备须包括倾倒进样模块、进样和出样模块、离心模块、去盖模块、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、综合去盖加盖模块、传输轨道及数据信息管理系统。 1.2、全自动样本处理系统、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪须为同一品牌（提供NMPA备案证或注册证）。 2、进样和出样性能要求： 2.1、常规架式进样、倾倒进样和出样的总装载量≥1800样本，可连续进样和出样。 2.2、支持流水线同一端进行样本进样和出样。 3、离心模块： 线上离心模块配置≥2台，温度可设定范围至少覆盖5℃～15℃范围内；且具有智能自动平衡功能，离心机总速度≥800管/小时 4、去盖模块： 4.1、对识别后的样本自动去盖，须采用紫外消毒或空气过滤技术规避气溶胶生物危害 4.2、旋转去盖，并配备专用废盖箱，去盖废料仓容量≥2500样本，支持不停机在线更换废料仓。 5、轨道传输系统： 5.1、轨道速度≥3600管/小时。 5.2、连接轨道的轨道通量≥3轨道。 5.3、轨道运输使用单管运输方式。 6、综合去盖加盖模块： 6.1、综合去盖加盖模块须通过轨道与分析仪、流水线其他模块自动连接，须同时具备以下功能：加盖、二次去盖、全自动质控、自动复测功能。 6.2、须采用加盖技术，以避免封膜对采血试管加热导致变形等问题。 6.3、全自动质控功能须具备质控品自动复温的设置功能，恢复室温时间设置≥30分钟。 7、全自动生化分析仪： 7.1、生化单模块光学测试速度≥2000测试/小时；线上总光学速度≥4000测试/小时；总离子速度≥1000测试/小时。 7.2、单模块试剂位≥140个 7.3、标本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血等 8、全自动化学发光免疫分析仪： 线上总测试速度≥1000测试/小时。 | 配套LIS电脑
3 | 糖化血红蛋白仪 | 1、检测原理：离子交换层析法(HPLC) 2、 全自动分析仪：自动原始管进样，仪器自动识别样本并进行轨道推进进 样，进样后自动进行样本处理、分离检测和结果报告 3、样本处理能力：循环方式最大100样本，或连续上样；增设样本架最大可达300样本 4、检测速度：≥48秒/样本 5、重复性：CV<2% 6、标本类型：全血或溶血标本，原始管可直接上机 7、检测项目：HbA1c(稳定型HbA1c)、HbF 8、试剂模块：密封铝箔包装A液和B液，棕色避光瓶包装H液，避免光线对试剂的影响，避免溶解氧对试剂的影响。具有试剂感应功能，试剂余量直接在操作面板显示 9、检测器：检测波长：420nm/500nm(双波长比色法) 10、层析柱：内置过滤器，预过滤器和层析柱一体化，无需更换过滤器，避免频繁更换 11、数据结构存储：可直接机内存储1100样本结果(含校 12、报告内容详尽：包括样品色谱图，各种检测成分(峰成分、保留时间、 峰面积、相对百分比含量)、分析的数据结果和时间 | 配套LIS电脑
4 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1、检测速度：恒速≥100 个测试/小时。 2、检测项目：超敏 C-反应蛋白（HS-CRP）、全量程 C-反应蛋白（hs- CRP+常规 CRP）、血清淀粉样蛋白 A（SAA）、抗环瓜氨酸肽抗体(CCP)、抗“O”ASO、类风湿因子RF、免疫球蛋白IgG、免疫球蛋白IgM、免疫球蛋白IgA、补体C3、补体C4等项目。 3、项目组合：可对采用同一样本进行项目自由组合测试，包括炎症两项，风湿 四项+免疫五项等等。 4、线性范围： SAA 5～300mg/L。 5、反应盘： 圆盘式， ≥60 个反应杯位 。 7、反应温度： 36℃±0.5℃。 8、反应体积：总体积 200μl-600ul。 9、试剂位：≥20 个试剂位 。 10、试剂冷藏：仪器有24 小时冷藏系统，保存温度为 2-15℃。 11、样本类型：血清、血浆、静脉全血、末梢血、预稀释血、尿液 12、进样方式： 全自动轨道式， 随时连续进样；也可支持全自动条码扫描模式；也可支持手动申请模式。 | 配套LIS电脑
5 | 全自动血细胞分析流水线（国产） | 1 、全自动血液分析流水线基本功能及要求 1.1 、全自动血液分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、全自动特定蛋白分析仪、推片染色机、全自动细胞形态学分析仪（阅片机）和荧光免疫分析仪等模块通过轨道连接组成。 1.2、全自动血液分析流水线检测速度要求：全血细胞计数+五分类总检测速度≥600个样本/小时。 1.3 、流水线上模块可同时开展CRP、SAA等其它检测项目。 1.4、流水线上单台自动推片染色速度≥120个样本/小时。 1.5、自动阅片速度（100WBC+RBC+PLT）≥60个样本/小时。 2、 全自动血液体液细胞分析仪参数要求 2.1、单机检测速度需满足：CBC＋DIFF＋NRBC≥110样本/小时。 2.2、 所投产品系列需在全国卫生部室间质评项目中具备单独的系列分组。 3、 全自动特定蛋白分析仪 3.1、为保障各模块检测结果兼容性，全自动特定蛋白分析仪需与血液细胞分析仪为同品牌。 3.2、检测功能：仪器试剂仓≥2个，可同时检测C-反应蛋白（CRP）以及血清淀粉样蛋白A（SAA） 4 、推片染色机 4.1、 流水线上单台自动推片染色速度≥120个样本/小时。 4.2、 微量用血量：≤38μl。 5、 全自动细胞形态学分析仪 5.1、 适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算。 5.2、 为保障仪器兼容性，全自动细胞形态学分析仪需与血液细胞分析仪为同品牌。 | 配套LIS电脑
6 | 全自动血凝流水线（进口） | 1、功能模块：样本前处理模块（包含进样，离心，开盖，装架，卸架等功能）、轨道运输系统、凝血检测分析模块、及配套控制软件等，能实现凝血样本的全自动扫描、入库、离心、运输、吸样、检测。 2、前处理： 2.1 进样装载平台可一次性进样≥200管 2.2 低温离心模块，可自定义标本离心时间和离心速度；单台离心机一次装载≥100管标本，单台离心机速度≥400管/小时。 3、轨道运输系统： 主轨道≥1200管/小时的传输能力，样本处理速度≥每小时1000管/小时 4、凝血检测分析模块： 4.1 单台分析模块检测速度：PT检测速度≥450测试/小时。总模块检测速度≥1350测试/小时。 4.2 检测项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT、PC、PS Activity、凝血因子FⅡ、FⅤ、FⅦ、FⅩ、FⅧ、FⅨ、FⅪ、FⅫ、vWF、肝素/低分子肝素项目、血栓四项等项目及血小板聚集功能检测（具备配套注册证） 4.3 检测方法：≥4种，包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法及凝集法检测。 5、软件系统 具有独立的配套的流水线数据智能管理系统 | 配套LIS电脑
7 | 全自动血培养仪（进口） | 1、检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、产CO2较少的普鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌。 2、配套试剂：有多种培养瓶可供选择，培养瓶具备吸附抗生素的功能。 3、可同时检测≥400个标本。 4、仪器具备延迟放入功能。室温下，培养瓶最长可延迟放入达48小时。 5、仪器具备重新输入功能。培养瓶拿出后5小时内再放入，相关数据不丢失，可以继续检测。 6、门把配备独特的指示灯，不同灯光即时显示仪器内培养瓶检测状态。 7、仪器中部配置独立的条形码扫描器，方便扫描操作。 8、具备误取报警功能，防止操作失误。 9、相关认证：仪器及培养瓶获得了FDA、CE及国内SFDA的批准。 | 配套LIS电脑
8 | 细菌培养箱 | 1、温度范围： 4～60℃ 2、温度分辨率： 0.1℃ 3、温度波动度： ±0.5℃ 4、温度均匀度： ±2.5% 5、温度控制器： 微电脑控制器，产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计，采用了公司自主研发的自适应控温技术进行温度控制，使得设备操作完全简单化，解决了以往PID控制技术需要多次参数整定，温度过冲等弊病，控温效果极佳。微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温精确而稳定。 6、内胆材料：工作室为国际通用SUS304#不锈钢板，圆角造型，光滑流畅，极易清洁 7、外壳材料：箱体采用优质冷轧钢板表面静电喷塑，涂层坚硬牢固，具有极强防锈能力 8、传感器：A级PT100铂金电阻 9、加热方式：镍铬合金电加热器 10、安全装置：具有超温、接地等保护 | 配套LIS电脑
9 | 二氧化碳培养仪 | 1、培养箱容积：≥200L 2、控温方式：PT100 3、控温范围：Rt+5--60℃ 4、温度波动：37±0.3℃ 5、CO2控制方式：IR红外线传感器（MH），可提供校准证书，传感器采用双通道双滤镜红外技术。 6、CO2控制采用电磁阀控制系统，阀体采用的是SMC高精度进口产品，从而保证了二氧化碳浓度的精确控制，配以门控开关的控制保证在箱门打开状态时电磁阀处于闭合状态，极大限度的减少耗气量。 7、过滤器种类要求：HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97% | 配套LIS电脑
10 | 高压灭菌锅 | 1、主机容积要求： ≥300L 2、主机和密封门材质要求： 06Cr19Ni10不锈钢 3、设计压力： -0.1/0.3MPa 4、设计温度： 200℃ 5、密封门数量： 单门 6、密封门门板要求： 拉伸门板，材料厚度6.0mm 7、密封门开关门方式： 采用辐射杆多点压合机构，关门方式安全可靠 8、密封门安全联锁： 压力安全联锁装置,门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。 9、密封门门密封方式 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压10、密封门门罩： 冷板喷塑外壳，有效防止烫伤 10、管路系统控制阀门： 直动式电磁阀 ≥9个，手动球阀 ≥2个 | 国产，无其它配套及第三方要求
11 | 中央纯水机 | 1、进水水源：市政自来水,电导率<400us/cm ,水压: 0.1-0.4MPa ,水温: 5-45°C 2、产水量：≥500L/H 3、取水速度：10-20L/min 4、产水指标：电阻率：18.2MΩ.cm@25℃（在线监测）；重金属(mg/l)<0.01；细菌去除率＞99.6%；总有机碳（TOC）＜10ppb；微颗粒物:(＞0.2um)<1个/ml。 | 现场施工设计及管线填埋
12 | 中央UPS电源 | 1、UPS要求功率为：不低于 300KVA 电池要求为断电30分钟， 为方便售要求UPS主机和电池；电池柜等为同一品牌 其它相关安装辅材。 2、要求工业工频主机三进三出，功率因数0.9 。 3、机器内置输出隔离变压器，可无市电直流启动。 4、UPS主机： 4.1、整机效率：整机效率≥90%。 4.2、输出电压精度：1、输出电压精度＞±1%。 4.3、抗过载能力：125%负载率＞10分钟。 4.5、输出电压不平衡度（输出二相）：平衡负载：0.1% 100%不平衡载：0.4% 。 4.6、输出波形失真度：正常工作、额定阻性 负载:0.4% 电池逆变工作、额定 阻性负载:0.6% 正常工作、额定非线 性负载:2.8% 电池逆变工作、额定 非线性负载:0.9%。 5、蓄电池参数： 5.1、设计使用寿命≥8年。 5.2、大电流放电：以30I放电3min,极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，不出现异常。 5.3、密封反应效率：应大于99%。 | 现场施工设计及管线填埋
13 | 生物安全柜 | 1、产品生物安全分类：B2型，100%外排 2、尺寸要求：外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×775mm×2250mm ，内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 3、台面距离地面高度要求：≥770mm 4、风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 5、系统排风总量：≥1600 m³/h 6、噪音等级：≤67dB（A） 7、过滤效率:送风和排风过滤器均采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 8、生物安全性指标要求：产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ，交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 | 国产，无其它配套及第三方要求