## 无影灯
无影灯询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注（分包）
1 | 高端字母无影灯 | 1)悬吊系统采用合金材料制造，自重轻，移动灵活，色温大于六档可调。 2)整机要求为不能产生漂移现象影响手术进行。 3)灯光为光引擎内混合好白光。 4)能提供充足的照明强度，满足高难度手术要求。 5)照明强度可根据手术需要在5%-100%范围内调节，最低照度时可作为内窥镜环境照明。 6)光斑均匀且可根据实际手术要求调节大小，满足不同手术照明需要，可调范围：双灯19-29cm。 7)带有增强模式，在最高照度不变情况下，提供最大光斑和照明深度，满足高难度手术需要，红色饱和指数大于98。 8)采用高效LED光源，发光效率≥320 lm/W
2 | 中端子母无影灯（带显示屏吊臂） | 1)悬吊系统采用合金材料制造，自重轻，移动灵活，色温大于六档可调。 2)整机要求不能产生漂移现象影响手术进行。 3)灯头采用一次成型的全封闭流线型设计，无棱角，符合空气动力学，满足高标准的净化要求，双灯紊流度≤27%。表面采用独特的喷涂技术，防水，防尘，防静电，且耐腐蚀，防撞击，易清洁，无任何裸露螺丝，感控效果好。 4)灯光为光引擎内混合好白光。 5)能提供充足的照明强度，1m距离处测得（LUX）最高照度：每个灯头≥160,000，灯头直径≥60cm保证两灯最高照度一致，满足高难度手术要求。 6)照明强度可根据手术需要在5%-100%范围内调节，最低照度时可作为内窥镜环境照明。 7)全方位四把手，中央手柄为三角型防滑设计，容易把持，方便手术医生快速定位，支持134℃、205.8kPa高温高压消毒。灯头外周有独立把手，方便护士在任何方位快速协助医生定位。 8)组织色彩还原真实，色彩还原指数（CRI）：≥99，红色饱和指数：≥99。 9)采用高效LED光源，发光效率≥320lm/W，能耗低，双灯总功率≤80W。 10)显示器吊臂要移动灵活，机械部分方便轻巧，每个关节能做到自由旋转，并含340度（±10％）限位，保证线路不缠绕，方便医生从不同角度和方向观看，保证医生手术舒适度。
3 | 中端子母无影灯 | 1)悬吊系统采用合金材料制造，自重轻，移动灵活，色温大于六档可调。 2)整机要求为同轴双臂设计，不能产生漂移现象影响手术进行。 3)灯头采用一次成型的全封闭流线型设计，无棱角，符合空气动力学，满足高标准的净化要求，双灯紊流度≤27%。表面采用独特的喷涂技术，防水，防尘，防静电，且耐腐蚀，防撞击，易清洁，无任何裸露螺丝，感控效果好。 4)灯光为光引擎内混合好白光，非多种颜色在手术区域混合，避免有遮挡时颜色阴影在手术区域产生。灯光采用多元抛物面反射技术，及菲涅尔透镜原理，避免光线直射带来的炫光和光衰问题，保护医生健康。 5)LED保持特性不变寿命≥60,000小时 6)能提供充足的照明强度，1m距离处测得（LUX）最高照度：每个灯头≥160,000，灯头直径≥60cm保证两灯最高照度一致，满足高难度手术要求。 7)照明强度可根据手术需要在5%-100%范围内调节，最低照度时可作为内窥镜环境照明。 9)组织色彩还原真实，色彩还原指数（CRI）：≥99，红色饱和指数：≥99。 10)采用高效LED光源，发光效率≥320lm/W，能耗低，双灯总功率≤80W。
4 | 常规字母无影灯（带显示屏吊臂） | 1.LED子母灯，光源采用知名品牌LED冷光源，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 2.灯头具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜20%。 3.支持电子式光斑调节，d10最小光斑直径≤150mm，最大≥270mm，光斑调节过程中灯盘无机械角度变化。 4.照明深度≥1400mm。 5.深腔无影率≥99%。 6.单遮板无影率≥65% 7.具备色温可调功能，辐射光色温3000K-5000K，不少于5级可调。 8.显示器吊臂要移动灵活，机械部分方便轻巧，每个关节能做到自由旋转，保证线路不缠绕，方便医生从不同角度和方向观看，保证医生手术舒适度。
5 | 常规字母无影灯 | 1.LED双灯，光源采用知名品牌LED冷光源，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 2.灯头具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜20%。 3.支持电子式光斑调节，d10最小光斑直径≤150mm，最大≥270mm，光斑调节过程中灯盘无机械角度变化。 4.照明深度≥1400mm。 5.深腔无影率≥99%。 6.单遮板无影率≥65% 7.具备色温可调功能，辐射光色温3000K-5000K，不少于5级可调。
6 | LED手术无影灯(单灯） | 1、灯体外形：灯头采用多瓣式镂空设计，符合手术室层流净化要求，扰流度＜35%；三瓣式，外置把手； 2、灯盘直径：≥700mm； 3、光源技术：多光源模组设计，应用透镜的折、反射原理，每颗LED光源配置独立的透镜；LED 颗粒采用并联连接； 4、光源数量：LED灯珠数量不少于125颗，模块化阵列布局，独立电源供电； 5、控制面板：控制系统采用触控按键，人性化控制界面图标显示，彩色显示屏可以显示灯的工作状态、累计工作时间； 6、照度调节：提供10级照度调节，最高照度为160000lx； 7、功能多样：腔镜、R9及普通照明等多种特殊照明模式一键切换，另可提供≥6 组的分术式调节功能。
7 | 外科照明灯 | 1、灯体外形：灯头采用流线造型，无螺钉外漏。超薄型灯头，灯盘厚度最大处≤60mm，符合手术室层流净化要求，一体成型把手； 2、灯头直径：≥320mm； 3、光源类型：采用LED冷光源，非混光白色，进口OSRAM医用LED颗粒，寿命≥60000h，提供第三方寿命报告及无蓝光检测证明； 4、照度调节：八级照度调节，最高照度为≥100000lx，照度调节采用DC调节模式，无频闪，不伤视力，不可使用PWM调光； 5、色温2700K-5700K四档可调，超宽色温调节，满足不用应用场景及使用人的需要。 6、显色指数：Ra≥90； 7、辐照度：≤300W/m2。 | 妇检壁灯 12个 普通固定墙面

## 手术床
手术床询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注（分包）
1 | 高端电动综合手术床 | 1.手术床采用模块化设计，台面由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板6部分组成。头板、上背板、腿板各模块可拆卸，床板均可透过X线 2.手术床具备头腿板互换功能。 3.手术床可一键预设体位 4.手术床具备多种电动控制方式，标配无线遥控器、备用面板，两套功能一致的独立操作系统，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可运行。 5.手术床内部具备传感装置，具有角度分色预警提示功能。 6.手术床升降距离≥440mm，且最低台面≤600mm, 7.手术床可具备平移功能
2 | 中高端低体位电动综合手术床 | 1. 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组。 2. 手术床可选配电动控制平移功能。 3. 手术床配有充电电池。 4. 手术床控制器采用手持控制器和床身立柱控制面板两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 5. 手术床可选配独立配腰桥，且腰桥为隐藏式双螺纹套杆结构，腰桥升级距离≥110mm；通过腰桥把手在床体两侧操作，避免医护人员在床梁下方操作的弯腰导致不方便使用。 6. 手术床的头板和腿板可前后互换，以满足不同手术需要。 7. 同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。 8. 手术床台面最低高度≤500mm。
3 | 常规电动综合手术床 | 1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4个主要动作组。 2.手术床具备电动平移功能。 3.手术床可选配腰桥功能，腰桥可在床体两侧操作避免术中操作需要医生让位及下方操作的不方便，内置腰桥升距≥120mm。 4.手术床配有充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。 5.手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。 6.手术床承重≥185kg。
4 | 常规电动液压手术床 | 1、手术台立柱罩、侧轨和附件等采用优质304不锈钢，台面框架采用优质高强度铝合金，防锈，易清洁消毒，抗污染，满足手术室感控要求； 2、采用电动液压驱动，安全可靠，运行平稳，可电动调节台面升降、台面前后倾、台面左右倾、背板转折等主要动作； 3、刹车采用电动液压刹车，遥控器一键刹车，四只刹车油缸同时锁定，安全稳定； 4、设有一键复位功能、一键屈曲反屈曲和反向体位键功能，手控器设有误操作锁开关； 5、标配大容量蓄电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作，同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性； | 皮肤科的手术床要求;1张手术床配头托及头架适配器
5 | C臂电动手术床 | 1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动。 ▲2.手术床具备平移功能。 3.手术床配有充电电池。 4.★手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。（提供证明文件） 5.手术床承重≥185kg。 ▲6.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可水平打开并90°下折分叉，可不拆卸腿板实现截石位摆放提高摆台效率。 7.独立机械脚踏式控制刹车系统，锁定机构确保手术床绝对稳固。 8.★手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。
6 | 电动综合产床，数量：3 | 1电动综合产床是一台多功能综合性产床，不仅具有产妇分娩、妇科手术功能，还可以满足诊断、检查等多种医疗功能； 2电动综合产床整体升降、背板及座板折转均采用电动推杆驱动，按钮操纵，全套电动推杆、性能稳定可靠，具有质量保证； 3台面长度（含头腿板）≥1950mm； 4台面宽度（不含边轨）≥600mm； 5台面最低高度（不含床垫）≤600mm; 6台面前倾（头高脚低）≥10°； 7台面后倾头低脚高）≥25°； 8背板上折角度≥80°； 9最大负载≥400Kg。 | 要求配置麻醉屏架两个，移动器械台两个。
7 | 妇科电动手术椅 | 一． 更贴合亚洲女性生理构造诊疗视野清晰 1.优选23cm坐垫长度 2.椅面向上最大55度倾角 二． 电动调节和体位记忆功能方便操作 1.无震动稳定型电动调节，实现检查椅平稳调整及精细调整至需要体位 2.3种记忆体位可一键复位 3.独立手持和脚踏双控制器 三． 人文关怀设计减轻患者紧张感 1.椅面最低高度45cm 2.180kg承重 四． 使用方便，易消毒，使用寿命长
8 | 电动妇科手术床 | 1. 悬臂结构，前口开放式底座，开口深度不小于80CM，利于配合其他设备使用。 2 脚控开关，防水等级IPX4。 3. 长度：≥130cm（臀板+背板） 4. 宽度：≥65cm，这个宽度适合亚洲妇女体型，并可以让医护人员近台操作。 5. 脚托自由调节和锁定，水平方向可调360°，并可上下调节15cm，可适应各种体位。 6. 承重≥170kg。 7. 可拆卸污物盆，紧贴臀板底部安装，防止污水溅射。
9 | 机械简易手术床 | 1、性能说明:全不锈钢妇科综合检查床（手术床）适用于产妇分娩、产前检查、人流手术、妇科检查等一般手术。主床分背板和底座两段,背板、座板上下折采用手动转盘调节。主床与腿床用搭连接,腿床带有四个脚轮,其中两个带刹车装置。 2、尺寸要求:长≥1900mm;宽≥650mm;高≥800mm; ▲3、角度要求：背板上折0-50°；背板下折0-20°;座板上折0-30°;座板下折0-10°;腿板上折0-30°;腿板下折0-30° 4、床垫采用≥40mm厚高密度海绵。 | 妇科：手术床共配2套马镫 4套支肩架 技能中心：配一套马镫、 1套支肩架
10 | 妇检床 | ▲1、尺寸要求:长≥1200×宽≥580×高≥750（mm）；床架四立柱直径≥32*1.2mm不锈钢圆管弯形焊接成型；床底加强采用直径≥25*1.0mm不锈钢圆管，加强管上焊有承物板；床垫采用≥40mm厚高密度海绵。 2、调节方式：手摇式，操作灵活自如，可灵活调节患者背部体位； 3、调节范围：背部倾斜0-80°，承载重量≥220kg; 4、床架后两脚配两点滴架插孔；中间位有抓手柄，抓手柄可前后调位；前后连接处配有大脚架，大脚架可上下和旋转调节；臀板中间配有污物漏斗。 5、材质：床面采用≥1.2mm不锈钢板折弯成型；

## 吊塔
吊塔询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注（分包）
1 | 双臂腔镜塔 | 1.制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证，证书中包含吊塔字样。 2.产品通过ISO 11197:2019、IEC60601-1检测标准。 3.吊塔承载最大工作承重时，箱体倾斜角度≤0.3°。 4.所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。 5.吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°； 6.吊臂工作承重≥200KG，通过4倍工作承重800KG的测试。 7.吊塔防尘等级达到IP30或以上；防火等级要求达到UL94-V0。
2 | 双臂外科塔 | 1.制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证，证书中包含吊塔字样。 2.产品通过ISO 11197:2019、IEC60601-1检测标准。 3.吊塔承载最大工作承重时，箱体倾斜角度≤0.3°。 4.所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。 5.吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°； 6.吊臂工作承重≥200KG，通过4倍工作承重800KG的测试。 7.吊塔防尘等级达到IP30或以上；防火等级要求达到UL94-V0。
3 | 内科吊塔 | 1、吊塔采用吸顶悬挂式，水平旋转角度：0～340° 2、均须配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置 3、电源： 3.1吊塔电源为单独电源控制开关，每个电路插座都在主面板上有独立的电路短路器，吊塔应具备储电功能。 3.2单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A（另有2个220V/16A插座)。 3.3电箱2个：防火等级按UL94标准检测需达到V0级。 5、仪器平台：3层， 5.1平台承重分别≥140KG 5.2不锈钢可调节输液杆≥1套、不锈钢注射泵架杆≥1套。 6、病人信息显示系统： 6.1 ≥15寸彩色液晶显示器1台； 6.2病人基本信息软件1套； 6.3病人信息接口输入1套。 7、整机免费质保（包含吊塔所有的零配件）≥5年。 | 中央监护站、重症信息化系统、呼吸机、血滤机等生命监护设备的数据导出网络接口，支持公立医院无纸化办公
4 | 内镜吊塔 15套 | ▲1、吊塔主体材料为高强度铝合金型材 ▲2、配置机械刹车 ▲3、悬臂四腔体一体压铸成型，悬臂臂厚≥8mm； 4、监视器调节灵活，可调节到操作人员最舒适的位置，减轻医护人员工作负担；监视器挂架四周带有防撞边框，保护监视器；监视器挂架下方带有可拆卸、可高温消毒的调节手柄； ▲5、监视器挂架系统与吊塔同基座安装，5关节万向联动，阻尼可轻松调节，定位精准无漂移，旋转角度≥340°，有限位装置 | 1、（内镜专用双屏），数量：2 2、（内镜专用单屏），数量：13
5 | 单臂外科塔/麻醉塔 | 1.吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥270N/mm2。 2.吊塔主体全封闭式设计，悬臂最薄处10mm以上，最厚处16mm以上，确保承载性能稳定。 3.吊塔承载最大工作承重时，箱体倾斜角度≤0.3°。 4.吊塔托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤2°。 5.吊塔防尘等级达到IP30或以上；防火等级要求达到UL94-V0。 (单臂麻醉)吊塔，配置要求如下： 6．旋转臂：旋转半径≥0.75米。 7．吊柱式气电功能箱：长度≥0.8米。 8．仪器平台2层（带抽屉1个）。

## 医疗柱
医疗柱询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注（分包）
1 | 医疗柱（一拖二） | 1.确保产品的质量和安全可靠性，需做到气电分离、四倍安全系数、置物板承重≧240Kg； 2.气体管路要求：PVC≧3层管；工作压力≧20公斤，爆破压力≧60公斤。 3.托盘为纯平面设计，内无陷，便于清洁，带标准附件导轨。 | 1 净载重量≥200Kg 2 柱式基座长度≥1000mm。 3 电源插座：通用型插座16个 4 德标气体终端：压缩空气×2、氧气×4、负压吸引×4（含2个废气排放口） 5 置物托盘：2层，底层带ABS材质自吸式抽屉2个。 6 网络接口2个 7 等电位端子4个；电源指示灯1个 8 高清视频端口(SDI)2个 9 一体机挂架2个 10配置电源线、导联线、医用气管的收纳装置

## 吊桥
吊桥询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注（分包）
1 | 干湿分离吊桥 | 1、桥身长2800-3200mm；按照病房实际情况出效果图决定每个吊桥的位置和左侧湿区和右侧干区的移动范围（左右移动范围单侧超过500mm），照明区段（采用不产热全封闭LED）：辅助照明1套； 2、每吊桥电源插座≥20个，氧气插座≥2个，空气插座≥2个，负压吸引≥2个，网络端口≥10个，旋臂和滑轨都要常规配阻尼刹车。 3、湿区：湿区承重负载能力≥120Kg，电源插座≥10个， 4、具备药液泵架 5、干区：干区承重负载能力≥120Kg，电源插座≥10个 5.1具备监护仪管线固定装置； 6、具备病人信息显示系统： 6.1≥15寸彩色液晶显示器1台； 6.2病人基本信息软件1套； 6.3病人信息接口输入1套。 7具备独立的电路短路器吊塔应具备储电功能，同时应备有应急灯。 | 中央监护站、重症信息化系统、呼吸机、血滤机等生命监护设备的数据导出网络接口，支持公立医院无纸化办公